二氧化碳激光治疗机参数

- 一、技术参数：

1、激光器类型：封离式直流激励的二氧化碳激光器；

2、激光波长：10600nm；

3、光斑直径：≤0.5mm；

★4、最小脉冲宽度：0.1ms;

★5、传输模式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6、激光输出模式：

6.1、具有连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲四种激光输出模式；

6.2、光学图形扫描器输出时：多种图形，扫描最大面积约20mm×20mm；

7、输出功率和能量：功率范围：0.3～25W可调；脉冲能量范围：2.5mJ～250mJ可调；点阵扫描模式：10mJ～160mJ可调，以10mJ步进；

★8、调制脉冲输出模式：功率可调和能量可调两种模式；

9、扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)；

10、扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复次数可选；

11、脉冲重复频率：2Hz～1600Hz可调；

12、手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用1#-5#手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）；

★13、配备以下专用治疗手具：

13.1、具有360°反射锥治疗手具，光斑中心距1.2～3.6mm可调，输出方向可以90°为单位任意组合；

13.2、具有直向出光手具，光斑中心距1.2～3.6mm可调；

13.3、可适配扩张器手具至少具备23mm、26mm、29mm直径尺寸规格；

13.4、147mm消融治疗手具；

14、图形尺寸：1～20mm，1～20mm，X轴、Y轴可调；最大扫描面积20*20mm²；

★15、扫描密度：F=50mm，光斑中心距0.15～1.65mm可调；F=100mm，光斑中心距0.3～3.3mm可调；

16、瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调；

17、冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却；

18、控制系统：≥8英寸彩色触摸屏（中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置等多种功能、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音模式可选；

19、开机自检：具有激光功率电流监测功能；

20、安全保护功能：	激光器具有光闸保护功能；

21、使用年限：5年；

- 二、物理参数：

1、无

- 三、电气参数：

1、220V/50Hz

- 四、功能参数：

1、用于治疗外阴色素减退性疾病、绝经生殖泌尿综合征、阴道松弛综合征、阴道上皮内瘤变、其他妇产科应用；

- 五、需配置设备附件：

- 主机：1台；

- 电源钥匙：2把；

- 电源线：1根；

- 脚踏开关：1套；

- 七关节导光臂：1套；

- 光学图形扫描器：1套；

- 手具头：4个/套，共2套；

- 专业手具头：5套；

- 手具镜座：3套；

- 专业治疗手具：1套；

- 激光防护眼镜：1副；

- 激光防护眼罩：1副；

六、售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。