中药熏蒸治疗机参数

一、技术参数：
1.单通道输出
2、额定输入功率：1500W
3、操作显示：7英寸液晶触摸屏
4、设备：约680×640×1250mm
5、操作台距地面高度：960mm，mm
6、预加热时间：≤15min
7、功率调节：要求6档调节
8、喷头旋转：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°
9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，要求有蜂鸣提示音，加热装置自动断电
10、预热温度：70～99℃可调
11、要求三通道散热系统，保证设备安全稳定
12、加液总容量：约3L
13、要求自动控制废液的排放
14、要求具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）
15、要求在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度
16、要求加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩
17、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压档），第二路120kPa安全阀保护
18、要求配有专门的蒸汽凝结水回收盒
19、要求具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能
20、要求具有双重超温保护功能
21、要求采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞
二、物理参数：
1.无
三、电气参数：
1.无
四、功能参数：
1.无
五、需配置设备附件：
1.无
六、售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。
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