微波治疗仪参数

一、技术参数：
1. 功率：约1400VA
2. 工作频率：2450±50MHz
3. 波长：约12.24cm
4. 驻波系数VSWR：≤1.5
5. 输出通道：双路独立输出，主机控制面板双侧分别控制两个通道。要求可同时治疗2名患者
6. 计时器：1~30min，误差不大于±1min
7. 最大输出：每路输出功率 0-200W，10 档步进可调；三维模式下输出功率为0-100W，10 档步进可调。
8. 辐射器配置：圆形辐射器≥Ф160mm 1只、马鞍型辐射器≥400×120×60mm  1只
9. 工作模式3种：连续照射模式、间歇照射模式、三维照射模式
10. 间歇脉冲照射模式下, 可根据治疗需求自由设置各种组合。
二、物理参数：
1.无
三、电气参数：
1.电源：AC220V 50/60Hz
四、功能参数：
1.带有锁定功能，防止误操作的产生。
五、需配置设备附件：
1.无
六、售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。
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