射频消融仪参数

一、技术参数：
1、工作频率：480kHz±10%；
2、★治疗模式：功率控制模式、温度控制模式；
3、★大功率控制模式，额定输出功率：0~250W，允差应不超过标称值的±2W或±20%；
4、温度控制模式控温范围: 50℃一100℃
5、温度测温范围为 25℃~120℃
6、输入功率：≤600VA；
7、控制时间：0-30min，误差为±5%或±3s；
8、★设备集成水冷循环系统：蠕动泵与主机一体化设计，操作便捷，智能控制冷却系统蠕动泵流量；
9、测温温控保护功能：设备在工作时设有独立的温度超限保护功能，当实际温度超过 85℃，设备停止功率输出；
10、设备工作时具有阻抗检测功能，实时监测阻抗值并自动调节功率输出，阻抗超过800Ω时，系统将提示报警并停止输出；
11、设备自检和工作时中性电极未连接、接触不良或中性电极连接线出现故障时，系统会页面会有标记提示并报警；
二、物理参数：
无
三、电气参数：
环境温度：5℃～40℃
相对湿度：≤80%
大气压力：800hPa～1060hPa
电    源 ：AC220V/50Hz
工作频率：480kHz
瓦控模式(功率模式下):0～250W 
温控模式(温度模式下):50～100℃ 
控制时间:0～30min
阻抗显示：25Ω～800Ω
温度测量范围：25℃～120℃ 
输入功率：≤600VA
熔断器规格：φ5×20mm     F5AL250V
冷却系统蠕动泵流量范围:≥100ml/min
仪器类型： I类BF型   
4、 功能参数：
1. 设备具备温度控制、功率控制两种消融工作模式；温度模式可闭环自动调节输出功率，适配甲状腺病灶精细化消融；
2. 手术过程可实时监测并显示消融针尖温度、病灶阻抗，动态反馈组织消融状态。
4. 具备消融电极、中性负极板连接识别监测功能；附件接触异常屏幕有标记以及声光报警提示。
5. 具备超温保护、阻抗异常保护功能，出现异常自动切断射频输出；支持开机整机自检、故障自诊断，故障标记提示。
6. 脚踏开关控制射频能量输出，松开脚踏即可立刻终止能量输出。
7. 彩色触控显示屏，同屏展示功率、温度、阻抗、剩余消融时间、故障标记提示；
8. 设备集成水冷循环系统：蠕动泵与主机一体化设计，操作便捷，智能控制冷却系统蠕动泵流量；
9. 设备具有大功率模式和配套电极针，满足临床对大肿瘤病灶（5公分以上）的消融需求。
五、需配置设备附件：
主机/1台；脚踏开关/1只；电源线/1根；使用说明书/1本；装箱单/1张；保险丝/2个
六、售后服务 
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。
2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。
3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。
4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。
5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
6、★设备质保期外，提供免费维修服务热线与技术支持，如需到场维修不得收取上门费
质保时间
1、设备经过验收后整机质保不少于5年。
保修起止日期
1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。
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